“沪苏浙皖”计量技术规范

- 《在线激光测厚仪校准规范》

- 试验报告

规范起草组

2025年3月

一、试验目的和意义

为了验证在线激光测厚仪校准方法研究结果和本校准规范制定的科学性、规范性、实用性、可行性，在经过现场调研、认真准备、科学规范研制后，蚌埠市计量科学研究院、蚌埠弗迪电池有限公司、常州奥瑞克精密测量系统有限公司对在线激光测厚仪实施了多次实际校准，试验报告如下：

1.试验目的：验证在线激光测厚仪校准规范的可行性、科学性、实用性。

2.试验人员：杨阳，李涛，刘诚。

3.试验依据：在线激光测厚仪校准规范。

4.试验内容：依照校准规范对在线激光测厚仪进行校准，验证所制定的校准规范的有效性和正确性。

5.试验标准：标准厚度片。

二、试验数据

见下列表格：

1.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验1）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 深圳市大成精密设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | （0~200）μm |  | 仪器编号 |  | BBL040001 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 20.5 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 标准值/μm | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 100.10 | 99.91 | 99.94 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 0.01 | 0.06 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.95 | 99.90 | 99.96 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.17 | 120.14 | 120.16 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.16 | 120.18 | 120.19 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.98 | 160.00 | 159.99 | 160.05 | 159.98 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.02 | 160.03 | 160.06 | 159.98 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.94 | 180.00 | 179.93 | 179.91 | 179.90 | 179.93 | -0.02 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.92 | 179.94 | 179.90 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.90 | 200.01 | 199.98 | 199.98 | 199.93 | 199.97 | 0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 200.00 | 199.91 | 200.01 | 200.01 | 199.98 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.92 | 99.90 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.92 | 99.90 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.16 | 120.15 | 120.18 | 120.19 | 120.17 | 0.01 | 0.01 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.16 | 120.16 | 120.17 | 120.17 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.03 | 159.97 | 160.04 | 160.03 | 160.04 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.99 | 160.00 | 160.02 | 159.99 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.93 | 180.00 | 179.96 | 179.97 | 179.97 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.94 | 179.91 | 179.98 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.97 | 199.93 | 199.98 | 199.96 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.97 | 199.91 | 199.96 | 200.00 | 199.97 |  |  |  |
| 3 | 120.16 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.15 | 120.17 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.18 | 120.14 | 120.17 | 120.20 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.98 | 160.03 | 160.03 | 160.03 | 160.02 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.03 | 160.00 | 159.98 | 160.04 |  |  |  |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.94 | 179.97 | 180.00 | 179.95 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.92 | 179.93 | 179.97 | 179.96 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.96 | 199.95 | 199.90 | 199.99 | 199.94 | -0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 200.00 | 199.94 | 199.93 | 199.91 | 199.94 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.92 | 99.94 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 99.94 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.15 | 120.17 | 120.18 | 120.12 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.13 | 120.18 | 120.17 | 120.18 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.03 | 160.02 | 160.00 | 160.04 | 160.02 | 0.01 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.03 | 159.99 | 159.99 | 160.05 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.91 | 179.96 | 179.92 | 179.91 | 179.95 | 0.00 | 0.04 |
|  | 179.95 | 179.91 | 180.00 | 179.93 | 180.00 | 179.97 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.97 | 199.98 | 199.94 | 199.99 | 199.95 | -0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.94 | 199.99 | 199.91 | 199.92 | 199.93 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.93 | 99.96 | 99.92 | 99.91 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.93 | 99.92 | 99.95 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.19 | 120.13 | 120.14 | 120.19 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 120.13 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 159.99 | 160.01 | 159.99 | 159.99 | 160.01 | 0.00 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.02 | 160.02 | 160.00 | 160.01 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.94 | 179.94 | 179.93 | 179.91 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.94 | 179.91 | 179.91 | 180.00 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.98 | 200.02 | 199.97 | 200.00 | 199.98 | 0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.93 | 200.02 | 199.95 | 199.95 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.1.12 |  | 证书编号 |  | / |  |

2.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验2）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 深圳市大成精密设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | BBL040002 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.95 | 99.96 | 99.90 | 99.90 | 99.91 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.96 | 99.92 | 99.93 | 99.91 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.13 | 120.14 | 120.14 | 120.13 | 120.15 | -0.01 | 0.03 |
|  | 120.16 | 120.20 | 120.14 | 120.19 | 120.18 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.04 | 160.00 | 159.96 | 160.06 | 160.01 | 0.00 | 0.04 |
|  | 160.01 | 160.03 | 159.97 | 159.98 | 160.00 | 160.05 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.95 | 179.97 | 179.91 | 179.94 | 179.94 | -0.01 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.90 | 179.93 | 179.94 | 179.97 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.91 | 200.00 | 200.01 | 199.94 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.92 | 199.92 | 199.95 | 199.94 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.91 | 99.93 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.95 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.17 | 120.14 | 120.15 | 120.19 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.17 | 120.15 | 120.17 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.99 | 160.00 | 160.04 | 160.00 | 160.00 | -0.01 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.98 | 160.01 | 160.03 | 159.98 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.98 | 180.00 | 179.97 | 179.94 | 179.97 | 0.02 | 0.02 |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.95 | 180.00 | 179.96 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.92 | 199.98 | 199.98 | 199.95 | 199.97 | 0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.99 | 199.97 | 200.00 | 199.98 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 0.01 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.96 | 99.93 | 99.94 | 99.93 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.19 | 120.15 | 120.19 | 120.18 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.13 | 120.16 | 120.17 | 120.18 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 159.97 | 159.99 | 160.01 | 159.96 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.03 | 160.03 | 159.96 | 160.04 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.97 | 179.92 | 179.95 | 179.99 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.97 | 180.00 | 179.90 | 179.95 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.98 | 199.92 | 199.97 | 199.99 | 199.97 | 0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.91 | 199.99 | 200.00 | 199.95 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.90 | 99.92 | 99.91 | 99.94 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.20 | 120.18 | 120.19 | 120.13 | 120.13 | 120.16 | 0.00 | 0.03 |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.12 | 120.14 | 120.13 | 120.17 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 159.98 | 159.97 | 160.03 | 160.02 | 160.00 | -0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.98 | 159.99 | 160.01 | 159.99 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.91 | 179.93 | 179.92 | 179.91 | 179.94 | -0.01 | 0.04 |
|  | 179.95 | 180.00 | 180.00 | 179.93 | 179.90 | 179.90 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.94 | 199.91 | 199.97 | 200.00 | 199.95 | -0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.99 | 200.00 | 199.93 | 199.93 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.90 | 99.96 | 99.93 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.92 | 99.96 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.13 | 120.19 | 120.16 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.16 | 120.18 | 120.17 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.02 | 159.97 | 159.96 | 159.98 | 160.00 | -0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.02 | 159.99 | 159.98 | 160.06 | 159.98 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.91 | 179.91 | 180.00 | 179.94 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.93 | 180.00 | 179.95 | 179.94 | 179.93 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.98 | 199.97 | 199.90 | 200.00 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.97 | 200.01 | 199.91 | 199.97 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.1.12 |  | 证书编号 |  | / |  |

3.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验3）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 深圳市大成精密设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | BBL040003 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.92 | 99.91 | 99.96 | 99.93 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.16 | 120.13 | 120.16 | 120.18 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.19 | 120.14 | 120.17 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.04 | 159.99 | 160.03 | 159.98 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.05 | 159.98 | 159.98 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.96 | 179.93 | 180.00 | 179.93 | 179.96 | 0.01 | 0.04 |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.91 | 179.99 | 179.96 | 179.99 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.98 | 199.91 | 199.98 | 200.02 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.94 | 200.00 | 199.92 | 199.96 | 199.95 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.96 | 99.91 | 99.90 | 99.91 | 99.90 | 99.92 | -0.01 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.15 | 120.13 | 120.17 | 120.16 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.13 | 120.17 | 120.18 | 120.12 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.04 | 160.03 | 160.03 | 160.05 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.01 | 160.02 | 160.02 | 159.96 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.91 | 179.93 | 179.96 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.98 | 179.91 | 179.93 | 180.00 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.94 | 199.98 | 199.90 | 199.98 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.99 | 199.96 | 200.01 | 199.95 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.92 | 99.91 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.96 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | 120.19 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.16 | 120.16 | 120.17 | 120.17 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.98 | 160.01 | 160.00 | 160.04 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.05 | 159.97 | 160.02 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.92 | 179.91 | 179.91 | 179.99 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.93 | 179.95 | 179.94 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.99 | 199.92 | 199.96 | 199.95 | 199.97 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.94 | 200.00 | 199.96 | 199.93 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 99.91 | 99.91 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.96 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.15 | 120.13 | 120.16 | 120.14 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.14 | 120.19 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.99 | 159.98 | 160.02 | 160.04 | 160.02 | 160.01 | 0.00 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.01 | 160.00 | 159.97 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.95 | 179.90 | 179.92 | 179.98 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.90 | 179.95 | 179.93 | 179.92 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.97 | 200.02 | 199.99 | 199.96 | 200.01 | 199.98 | 0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.94 | 199.95 | 199.98 | 199.95 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.92 | 99.90 | 99.92 | 99.93 | 99.96 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.92 | 99.91 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.18 | 120.19 | 120.13 | 120.19 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.18 | 120.18 | 120.18 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.03 | 160.05 | 159.99 | 160.04 | 160.03 | 0.02 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.03 | 160.05 | 160.04 | 160.02 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.94 | 179.97 | 179.95 | 179.96 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.98 | 179.94 | 179.94 | 179.90 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.94 | 199.99 | 199.96 | 199.96 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.98 | 199.99 | 199.96 | 199.97 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.1.12 |  | 证书编号 |  | / |  |

4.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验4）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州锐奇精密测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 46451231 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 22 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.91 | 99.95 | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | -0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.93 | 99.91 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.14 | 120.18 | 120.15 | 120.14 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.19 | 120.16 | 120.15 | 120.13 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.98 | 160.00 | 159.97 | 160.04 | 160.03 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.00 | 160.06 | 160.01 | 160.03 | 159.98 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.98 | 179.94 | 179.91 | 179.94 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.91 | 179.99 | 179.91 | 179.93 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.97 | 199.96 | 199.98 | 200.00 | 199.97 | 0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.99 | 199.97 | 199.94 | 199.98 | 199.99 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.94 | 99.91 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.96 | 99.96 | 99.91 | 99.94 | 99.94 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.14 | 120.15 | 120.14 | 120.16 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.19 | 120.13 | 120.17 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.00 | 160.03 | 159.98 | 160.00 | 159.99 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.04 | 160.05 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.95 | 179.91 | 179.98 | 179.94 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.90 | 179.95 | 179.99 | 179.99 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.97 | 199.94 | 199.95 | 199.95 | 199.93 | 199.95 | -0.01 | 0.02 |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.97 | 199.93 | 199.98 | 199.95 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.93 | 99.96 | 99.92 | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.15 | 120.17 | 120.19 | 120.18 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.19 | 120.16 | 120.16 | 120.18 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.02 | 159.97 | 160.01 | 160.05 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.05 | 159.97 | 160.01 | 160.04 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.95 | 179.96 | 179.94 | 179.92 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.95 | 179.93 | 179.90 | 179.99 | 179.96 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.95 | 200.01 | 199.99 | 200.01 | 199.97 | 0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.94 | 199.96 | 199.96 | 200.01 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.92 | 99.96 | 99.94 | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.95 | 99.91 | 99.95 | 99.93 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.14 | 120.13 | 120.17 | 120.13 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.16 | 120.17 | 120.18 | 120.18 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.03 | 159.97 | 159.98 | 160.05 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.04 |
|  | 160.01 | 159.98 | 160.03 | 160.06 | 159.96 | 160.05 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.90 | 179.93 | 179.99 | 179.98 | 179.95 | 0.00 | 0.04 |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.91 | 179.99 | 179.91 | 179.97 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.02 | 199.91 | 200.02 | 199.90 | 199.91 | 199.97 | 0.01 | 0.05 |
|  | 199.96 | 199.99 | 200.02 | 200.01 | 200.00 | 199.95 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.94 | 99.94 | 99.92 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.13 | 120.16 | 120.17 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.19 | 120.14 | 120.14 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.04 | 160.03 | 159.98 | 160.05 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.03 | 160.00 | 159.99 | 160.05 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.95 | 179.96 | 179.98 | 179.97 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.91 | 179.99 | 179.99 | 179.96 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.90 | 200.02 | 199.95 | 199.92 | 199.95 | -0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 200.00 | 199.95 | 199.99 | 199.94 | 199.91 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.3.16 |  | 证书编号 |  | / |  |

5.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验5）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州锐奇精密测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 46451232 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.91 | 99.95 | 99.92 | 99.92 | 99.90 | 99.92 | -0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.91 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.15 | 120.15 | 120.19 | 120.16 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.15 | 120.13 | 120.12 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.99 | 160.01 | 159.96 | 160.06 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.04 | 160.00 | 160.01 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.96 | 179.99 | 179.97 | 179.96 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.91 | 179.92 | 179.94 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.96 | 199.95 | 199.92 | 199.94 | 199.94 | -0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.93 | 200.02 | 199.92 | 199.92 | 199.93 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 99.90 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.18 | 120.17 | 120.18 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.00 | 160.02 | 160.02 | 160.05 | 160.02 | 0.01 | 0.02 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.01 | 160.01 | 160.04 | 159.98 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.99 | 179.92 | 179.90 | 180.00 | 179.94 | -0.01 | 0.04 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.90 | 179.92 | 179.91 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.97 | 199.97 | 200.02 | 200.00 | 199.98 | 0.02 | 0.02 |
|  | 199.96 | 199.99 | 199.95 | 199.98 | 199.98 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.90 | 99.95 | 99.96 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.13 | 120.19 | 120.17 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.16 | 120.14 | 120.19 | 120.12 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.04 | 160.01 | 159.98 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.00 | 160.03 | 160.05 | 160.01 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.94 | 179.99 | 179.94 | 179.94 | 179.96 | 0.01 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.98 | 180.00 | 179.98 | 179.96 | 179.93 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.95 | 200.01 | 199.93 | 200.01 | 200.02 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.92 | 199.95 | 199.92 | 199.91 | 200.01 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.92 | 99.91 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.20 | 120.13 | 120.16 | 120.19 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.14 | 120.16 | 120.14 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 159.97 | 160.03 | 160.03 | 160.02 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.03 | 160.05 | 160.02 | 159.97 | 160.02 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.92 | 179.93 | 179.96 | 180.00 | 179.92 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.98 | 179.99 | 179.96 | 179.90 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.97 | 200.00 | 199.99 | 199.98 | 199.97 | 0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 200.02 | 199.94 | 199.90 | 200.00 | 199.94 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.96 | 99.92 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.18 | 120.16 | 120.15 | 120.17 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.13 | 120.15 | 120.14 | 120.16 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 159.98 | 160.06 | 160.01 | 160.04 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.05 | 159.98 | 160.03 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.98 | 179.94 | 179.97 | 179.95 | 179.97 | 0.02 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.97 | 179.99 | 179.99 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.92 | 199.96 | 199.91 | 199.96 | 199.96 | 199.95 | -0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.98 | 200.00 | 199.93 | 199.92 | 199.95 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.3.16 |  | 证书编号 |  | / |  |

6.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验6）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州锐奇精密测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 46451233 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.91 | 99.90 | 99.96 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.13 | 120.15 | 120.19 | 120.14 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.16 | 120.15 | 120.14 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.03 | 159.99 | 160.00 | 160.01 | 160.03 | 0.02 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.06 | 160.05 | 160.05 | 160.05 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.95 | 179.93 | 179.90 | 179.92 | 179.93 | -0.02 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.97 | 179.91 | 179.96 | 179.90 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.98 | 200.01 | 199.97 | 199.95 | 200.01 | 199.98 | 0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.94 | 200.01 | 199.96 | 199.95 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.95 | 99.90 | 99.92 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.91 | 99.92 | 99.91 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.14 | 120.16 | 120.17 | 120.17 | 120.16 | 0.00 | 0.01 |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.18 | 120.18 | 120.16 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.03 | 160.01 | 160.02 | 159.98 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.06 | 159.97 | 160.04 | 160.04 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.95 | 179.95 | 179.95 | 179.96 | 179.99 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.91 | 180.00 | 179.96 | 179.93 | 179.91 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.99 | 199.99 | 200.01 | 199.96 | 199.99 | 199.98 | 0.02 | 0.02 |
|  | 199.96 | 200.02 | 199.98 | 200.00 | 199.98 | 199.96 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.91 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.18 | 120.19 | 120.19 | 120.16 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.20 | 120.13 | 120.13 | 120.16 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.02 | 159.97 | 159.98 | 160.01 | 160.00 | -0.01 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.00 | 159.98 | 159.99 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.94 | 179.95 | 179.99 | 179.91 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.98 | 179.93 | 179.96 | 179.95 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.00 | 200.01 | 199.94 | 199.92 | 199.93 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.93 | 200.01 | 199.97 | 199.96 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.91 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.15 | 120.14 | 120.16 | 120.18 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.16 | 120.18 | 120.18 | 120.17 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.05 | 159.99 | 160.01 | 160.06 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.98 | 159.97 | 160.05 | 160.04 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.92 | 179.93 | 179.90 | 179.92 | 179.97 | 179.93 | -0.02 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.95 | 179.94 | 179.90 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.99 | 199.99 | 199.98 | 199.92 | 199.98 | 0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 200.00 | 200.01 | 199.99 | 199.99 | 199.96 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.91 | 99.96 | 99.90 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | -0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.94 | 99.90 | 99.91 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.19 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | 0.01 | 0.01 |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.17 | 120.14 | 120.18 | 120.16 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.02 | 159.98 | 160.01 | 160.04 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.00 | 159.99 | 159.97 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.96 | 179.99 | 179.93 | 179.94 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.97 | 179.98 | 179.95 | 179.97 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.94 | 199.96 | 199.90 | 199.92 | 199.95 | -0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.93 | 200.01 | 199.93 | 199.93 | 199.97 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.3.16 |  | 证书编号 |  | / |  |

7.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验7）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州奥瑞克精密测量系统有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 5464545642 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.91 | 99.90 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 99.96 | 99.93 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.15 | 120.19 | 120.15 | 120.13 | 120.15 | -0.01 | 0.03 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.18 | 120.17 | 120.12 | 120.13 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.00 | 160.04 | 159.98 | 160.00 | 159.98 | 160.01 | 0.00 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.98 | 160.01 | 160.03 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.97 | 179.91 | 179.95 | 179.90 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.93 | 179.91 | 179.93 | 179.95 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.00 | 200.01 | 199.92 | 199.91 | 199.95 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.98 | 199.94 | 199.91 | 199.99 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.91 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 0.03 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.90 | 99.95 | 99.96 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.18 | 120.18 | 120.16 | 120.14 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.13 | 120.15 | 120.16 | 120.19 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.98 | 160.04 | 160.01 | 159.97 | 160.05 | 160.00 | -0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.05 | 159.96 | 159.97 | 160.00 | 159.98 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.92 | 179.92 | 179.91 | 179.96 | 179.98 | 179.94 | -0.01 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.92 | 179.95 | 179.96 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.00 | 200.01 | 199.97 | 199.99 | 200.00 | 199.98 | 0.02 | 0.02 |
|  | 199.96 | 199.94 | 199.95 | 199.95 | 200.00 | 199.99 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 99.91 | 99.91 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.13 | 120.16 | 120.14 | 120.13 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.19 | 120.15 | 120.13 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.05 | 159.99 | 160.03 | 159.99 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.06 | 160.04 | 160.06 | 160.02 |  |  |  |
|  | 179.95 | 180.00 | 179.91 | 179.98 | 179.98 | 179.93 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.95 | 179.95 | 179.94 | 179.97 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.90 | 199.93 | 199.92 | 200.01 | 199.95 | -0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.94 | 200.01 | 199.95 | 199.98 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.93 | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.91 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.93 | 99.93 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.17 | 120.19 | 120.18 | 120.18 | 120.17 | 0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.18 | 120.18 | 120.17 | 120.18 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.04 | 159.97 | 160.05 | 159.97 | 160.01 | 0.00 | 0.04 |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.00 | 159.97 | 159.98 | 160.06 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.99 | 179.92 | 180.00 | 179.97 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.92 | 179.99 | 179.95 | 179.94 | 179.96 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.02 | 200.00 | 199.99 | 199.92 | 199.99 | 199.97 | 0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.94 | 199.96 | 200.01 | 199.96 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.90 | 99.93 | 99.95 | 99.96 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.96 | 99.93 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.19 | 120.13 | 120.16 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.17 | 120.15 | 120.16 | 120.17 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 159.98 | 159.98 | 159.97 | 160.03 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.98 | 160.02 | 160.04 | 159.98 | 160.05 |  |  |  |
|  | 179.95 | 180.00 | 180.00 | 179.99 | 179.95 | 179.97 | 179.98 | 0.03 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.94 | 180.00 | 179.96 | 179.95 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 200.00 | 199.99 | 199.90 | 200.00 | 199.97 | 0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 200.00 | 199.91 | 199.93 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.4.11 |  | 证书编号 |  | / |  |

8.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验8）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州奥瑞克精密测量系统有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 5464545645 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 21 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.91 | 99.90 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.94 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.19 | 120.17 | 120.19 | 120.12 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.14 | 120.15 | 120.14 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.05 | 160.05 | 160.04 | 160.01 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.03 | 160.03 | 159.97 | 159.96 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.96 | 179.92 | 179.93 | 179.99 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.95 | 179.94 | 179.98 | 180.00 | 179.93 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.90 | 199.99 | 200.01 | 199.91 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.92 | 199.95 | 199.95 | 200.01 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.90 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.92 | 99.94 | 0.01 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.96 | 99.93 | 99.92 | 99.94 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.19 | 120.15 | 120.16 | 120.19 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.13 | 120.16 | 120.15 | 120.18 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.00 | 159.98 | 160.02 | 160.05 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.02 | 159.98 | 160.03 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.91 | 179.97 | 179.96 | 179.94 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.99 | 179.93 | 180.00 | 179.95 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.94 | 199.95 | 200.02 | 199.92 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.96 | 199.95 | 199.91 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.96 | 99.91 | 99.90 | 99.94 | 99.95 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.17 | 120.19 | 120.14 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.17 | 120.14 | 120.17 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.03 | 159.97 | 159.98 | 159.98 | 160.01 | 0.00 | 0.04 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.05 | 159.96 | 160.06 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.99 | 179.97 | 179.94 | 179.91 | 179.96 | 0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.94 | 179.97 | 179.94 | 180.00 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.97 | 199.95 | 199.96 | 199.94 | 199.97 | 199.96 | 0.00 | 0.01 |
|  | 199.96 | 199.99 | 199.96 | 199.96 | 199.96 | 199.97 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.95 | 99.91 | 99.90 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.13 | 120.15 | 120.13 | 120.18 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.15 | 120.18 | 120.17 | 120.13 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.99 | 159.99 | 160.01 | 159.96 | 159.98 | 159.99 | -0.02 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.01 | 159.98 | 159.97 | 160.02 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.91 | 179.98 | 179.93 | 179.95 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.92 | 179.90 | 179.94 | 179.93 | 179.96 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.99 | 199.94 | 200.00 | 200.00 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.92 | 199.95 | 199.97 | 199.93 | 199.94 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.96 | 99.90 | 99.92 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.90 | 99.96 | 99.93 | 99.91 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.16 | 120.18 | 120.19 | 120.14 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.14 | 120.13 | 120.19 | 120.16 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.96 | 159.99 | 159.98 | 160.01 | 159.97 | 159.99 | -0.02 | 0.02 |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.02 | 159.97 | 160.01 | 159.99 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.98 | 180.00 | 179.91 | 179.99 | 179.93 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.91 | 179.94 | 179.96 | 179.96 | 179.93 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.93 | 199.96 | 199.94 | 199.96 | 199.95 | 199.95 | -0.01 | 0.02 |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.94 | 199.99 | 199.91 | 199.99 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.4.11 |  | 证书编号 |  | / |  |

9.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验9）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州奥瑞克精密测量系统有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 5464545641 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.95 | 99.90 | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | -0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.92 | 99.94 | 99.90 | 99.91 | 99.96 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.15 | 120.16 | 120.19 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.12 | 120.16 | 120.18 | 120.17 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.99 | 160.04 | 160.01 | 160.04 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.97 | 160.04 | 159.97 | 160.05 | 159.99 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.93 | 179.94 | 179.90 | 179.90 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.94 | 179.91 | 179.94 | 180.00 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.91 | 199.96 | 199.99 | 199.98 | 199.97 | 0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.96 | 199.99 | 199.97 | 199.99 | 199.92 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.93 | 99.96 | 99.94 | 99.95 | 99.92 | 99.94 | 0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | 99.95 | 99.93 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.19 | 120.17 | 120.15 | 120.19 | 120.18 | 0.02 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.19 | 120.17 | 120.19 | 120.16 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 159.98 | 160.00 | 159.99 | 160.03 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.04 | 160.02 | 160.05 | 159.98 | 160.02 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.99 | 179.99 | 179.91 | 180.00 | 179.96 | 0.01 | 0.04 |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.98 | 179.90 | 179.97 | 179.92 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.00 | 199.99 | 199.98 | 199.90 | 199.97 | 199.95 | -0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 200.00 | 199.92 | 199.95 | 199.92 | 199.94 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.91 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.20 | 120.17 | 120.17 | 120.13 | 120.19 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.18 | 120.16 | 120.14 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.02 | 159.99 | 159.97 | 159.98 | 159.97 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.01 | 160.04 | 159.99 | 160.05 | 160.03 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.94 | 179.91 | 179.96 | 179.96 | 179.91 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.99 | 179.93 | 179.93 | 179.92 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.96 | 200.01 | 199.95 | 200.00 | 199.97 | 0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.90 | 199.94 | 200.02 | 199.96 | 200.01 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.91 | 99.95 | 99.91 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.17 | 120.13 | 120.16 | 120.18 | 120.19 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.19 | 120.15 | 120.17 | 120.15 | 120.13 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.03 | 159.96 | 160.00 | 160.00 | 160.03 | 160.00 | -0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.96 | 159.99 | 160.03 | 159.97 | 159.99 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.95 | 179.94 | 179.98 | 179.95 | 179.92 | 179.94 | -0.01 | 0.02 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.94 | 179.96 | 179.96 | 179.91 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.90 | 199.94 | 199.97 | 199.97 | 199.95 | 199.95 | -0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.91 | 199.99 | 200.00 | 199.93 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.92 | -0.01 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.90 | 99.91 | 99.91 | 99.93 | 99.92 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.18 | 120.13 | 120.13 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.18 | 120.17 | 120.17 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.01 | 159.99 | 160.05 | 160.02 | 159.97 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.03 | 159.98 | 160.04 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.97 | 179.95 | 179.95 | 179.94 | 179.92 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.91 | 179.93 | 179.90 | 179.99 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.95 | 200.02 | 199.90 | 199.94 | 199.96 | 199.96 | 0.00 | 0.04 |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.91 | 199.98 | 199.96 | 200.00 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.4.11 |  | 证书编号 |  | / |  |

10.在线激光测厚仪校准验证试验记录（验证试验10）

| 在线激光测厚仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方名称 |  |  |  | 蚌埠弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 委托方地址 |  |  |  | 蚌埠市长淮卫镇蚌埠比亚迪工业园弗迪电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 在线激光测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 常州奥瑞克精密测量系统有限公司 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | (0~200)μm |  | 仪器编号 |  | 5464545643 |  |
| 环境温度℃ |  |  |  | 23 |  | 湿度%RH |  | 55 |  |
| 校准依据 |  |  |  | JJF（沪苏浙皖）40XX—2025在线激光测厚仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  | 标准厚度块U=0.2μm，k=2 |  |  |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  | 仪器示值平均值/μm | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 1 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.93 | 99.94 | 99.92 | 99.92 | 99.93 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.18 | 120.17 | 120.17 | 120.14 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.15 | 120.18 | 120.13 | 120.19 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.00 | 160.04 | 160.06 | 160.00 | 160.03 | 0.02 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.04 | 160.04 | 159.98 | 160.05 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.93 | 179.97 | 180.00 | 179.98 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.93 | 179.94 | 179.97 | 179.97 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.99 | 199.95 | 199.96 | 200.00 | 199.94 | 199.95 | -0.01 | 0.04 |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.90 | 199.91 | 199.97 | 200.00 |  |  |  |
| 2 | 99.93 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.94 | 99.96 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.95 | 99.95 | 99.90 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.14 | 120.13 | 120.16 | 120.17 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.18 | 120.17 | 120.14 | 120.14 |  |  |  |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.05 | 160.04 | 159.98 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 159.99 | 160.00 | 160.03 | 159.98 | 159.99 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.95 | 179.92 | 179.99 | 179.97 | 179.94 | 179.94 | -0.01 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.91 | 179.97 | 179.92 | 179.90 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.91 | 199.92 | 200.00 | 199.98 | 199.96 | 0.00 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.95 | 199.96 | 199.97 | 199.99 | 199.94 |  |  |  |
| 3 | 99.93 | 99.93 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.01 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.91 | 99.93 | 99.92 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.17 | 120.17 | 120.15 | 120.15 | 120.16 | 0.00 | 0.01 |
|  | 120.16 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 120.19 | 120.15 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.06 | 159.97 | 160.05 | 160.05 | 159.97 | 160.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.02 | 160.01 | 160.01 | 160.04 | 160.00 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.98 | 179.92 | 179.93 | 179.99 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.96 | 179.99 | 179.96 | 179.90 | 179.93 |  |  |  |
|  | 199.96 | 200.01 | 199.98 | 199.93 | 199.98 | 199.96 | 199.97 | 0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.90 | 199.97 | 199.96 | 199.99 | 200.01 |  |  |  |
| 4 | 99.93 | 99.90 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | -0.01 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.95 | 99.92 | 99.91 | 99.93 | 99.95 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.15 | 120.18 | 120.14 | 120.17 | 120.15 | -0.01 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.14 | 120.15 | 120.19 | 120.13 | 120.13 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.04 | 160.03 | 160.02 | 160.04 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.00 | 159.99 | 159.96 | 159.97 | 159.97 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.90 | 179.95 | 179.95 | 179.91 | 179.93 | -0.02 | 0.03 |
|  | 179.95 | 179.90 | 179.96 | 179.99 | 179.94 | 179.94 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.98 | 199.91 | 199.96 | 199.92 | 199.94 | -0.02 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.99 | 199.97 | 199.94 | 199.94 |  |  |  |
| 5 | 99.93 | 99.95 | 99.96 | 99.90 | 99.95 | 99.92 | 99.93 | 0.00 | 0.02 |
|  | 99.93 | 99.91 | 99.93 | 99.93 | 99.95 | 99.94 |  |  |  |
|  | 120.16 | 120.13 | 120.15 | 120.19 | 120.17 | 120.14 | 120.16 | 0.00 | 0.02 |
|  | 120.16 | 120.16 | 120.14 | 120.19 | 120.16 | 120.13 |  |  |  |
|  | 160.01 | 160.05 | 160.05 | 159.99 | 159.99 | 159.96 | 160.01 | 0.00 | 0.03 |
|  | 160.01 | 160.05 | 159.97 | 160.01 | 159.98 | 160.01 |  |  |  |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.90 | 179.91 | 179.96 | 180.00 | 179.95 | 0.00 | 0.04 |
|  | 179.95 | 179.99 | 179.93 | 179.92 | 179.98 | 179.90 |  |  |  |
|  | 199.96 | 199.98 | 199.96 | 199.94 | 200.00 | 199.99 | 199.97 | 0.01 | 0.03 |
|  | 199.96 | 199.91 | 199.95 | 200.00 | 199.96 | 199.98 |  |  |  |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |  | 0.50μm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 杨阳 |  |  | 核验员 | 刘诚 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  | 2023.4.11 |  | 证书编号 |  | / |  |

三、试验结果及分析

为了验证新制定的校准规范方法的科学性、合理性、可操作性，起草组先后选定了不同厂家、不同型号的设备在蚌埠、常州等地由多人实施了校准过程，校准员、核验员对校准数据进行分析、验证，认为本校准规范中的校准方法科学、有效，符合要求，易于在线激光测厚仪校准项目的开展。